## Sheet1
急救教育关设备采购清单
序号 | 名 称 | 具体技术（参数)要求 | 单位 | 预算单价 | 数量 | 合计
1 | 自动体外除颤器（AED） | 1.符合EN1789急救车标准认证 2.采用AED急救转运包 3.在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 4.自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 5.具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 6.提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 7.可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言 8.支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 9.支持内置无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 10.提供设备状态指示灯 11.支持410次200J除颤治疗或210次300J除颤治疗 生产厂家提供本项目授权书和参数确认函作为证明材料。 | 台 |  | 10 | 0
2 | 急救信息管理平台 | 1.支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息。 2.系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 3.系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 生产厂家提供本项目授权书和参数确认函作为证明材料。 | 套 |  | 1 | 0
3 | 高级成人气道梗塞及CPR 训练模型（半身） | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准。 功能特点： 1.正常的气道梗塞模拟； 2.可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟； 3.气道贯通自主呼吸运动； 4.窒息、气道异物阻塞模拟； 5.进行成人海氏急救法操作训练； 6.单独口鼻部件可更换,每套提供3个口鼻部件。 生产厂家提供本项目授权书和参数确认函作为证明材料。 | 个 |  | 5 | 0
4 | AED训练机 | 功能特点： 1.设计符合人机工程学。 2.模拟急救现场AED的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 3.符合真实的AED机器操作界面，设有开关键，除颤键。 4.能配合模拟人演示，智能检测电极片是否贴好。 5.设有暂停播放功能，音量可调节。 6.为满足数学需要播放功能，音量可调节。 生产厂家提供本项目授权书和参数确认函作为证明材料。 | 台 |  | 10 | 0
5 | OSCE模拟人 | 1、模拟人关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等； 2、可实施褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等； 3、可实施肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换； 4、可实施瞳孔示教：一侧散大，一侧正常情况； 5、可实施口腔护理、假牙护理（有活动义齿） 6、口鼻气管插管 7、气管切开护理 8、吸痰法 9、氧气吸入法 10、口鼻饲法 11、洗胃法 12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血) 13、三角肌皮下注射 14、股外侧肌注射 15、灌肠法：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式； 16、女、男性导尿术：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液； 18、女性膀胱冲洗、男性膀胱冲洗； 19、造瘘引流术：可进行造瘘口清洗； 20、腹腔解剖重要器官结构 21、整理护理：擦浴、穿换衣裤 22、创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎 · 胸壁切开缝合伤口 · 大腿外伤切开缝合伤口 · 大腿皮肤裂伤 · 大腿感染性溃疡 · 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 · 上臂截肢伤口 · 小腿截肢伤口 23.心肺音听诊模型有五个心音听诊点,七个肺音听诊点，两个肠鸣音听诊点.通过遥控器可选择64种不同的心音（收缩期吹风样杂音、捻发音、心房纤颤、室性心动过速、期前收缩、舒张早期奔马律等），17种不同的肺音（支气管呼吸音、支气管呼吸音伴大湿啰音、支气管肺泡呼吸音、胸膜摩擦音等）和3种肠鸣音（肠鸣音正常、肠鸣音亢进、肠鸣音减弱） | 个 |  | 10 | 0
合计 |  |  | 0