## Sheet1
采购需求清单
序号 | 设备/物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量
1 | 电动吸痰器 | 江苏鱼跃、吉孚医疗、华航 | 具备吸痰功能 外形尺寸 350~400mmx150~200x250mm~300(mm) | 10
2 | 心电监护仪 | 鲸卫、迈瑞、科曼 | 导联系统 五导连线RA、LA、RL、LL、V 导联方式 1、1、、AVR、AVL、AVF、V 增益选择 x0.25、x0.5、x1、x2、自动 心率范围 15~350BPM 精度 1%或1BPM，取大者 分 辨 率 1BPM 无创血压 测量技术 振荡法 测量参数 收缩压/舒张压/平均压 测显方式 手动、连续、自动 计量单位 MMHG/KPA 测量范围 10~270MHG，成人/儿童/新生儿 分辨率 1MMHG | 6
3 | 除颤仪 | 深圳迈瑞、科曼、鱼跃 | 1.机器自身具备便携把手，便于携带，重量≤2.3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 3.有清晰的语音提示指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 4.为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 5.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。 6.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。 7.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 8.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 9.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 10.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。以便于非专业医务人员使用。 11.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 12.从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒。 13.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击。 14.防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别 IP55。提供说明书等证明文件。 15.工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟。提供说明书等证明文件。 16.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 17.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于 999 份自检报告。 18数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 19.具备录音功能，可保存 60分钟抢救现场录音，便于事件回溯。 20.一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60 个月。一次性电池在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电。 | 1
4 | 呼吸机 | 琅舤、鱼跃、瑞迈特 | 尺寸 280*348*510mm 额定功率 420W 产品分类 医用分子筛制氧机 流量 0-5L/min 氧气浓度 93% 3% 净重 19KG 使用海拔高度 1-4000米 颜色 灰白色 | 1
5 | 模拟人（全功能） | 上海弘联、北医模、医博士 | 产品主要功能： 洗头、洗脸 眼耳清洗、滴药 口腔护理、假牙护理 口鼻气管插管 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲食法 洗胃法 胸腔解剖重要器官结构 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌内注射 胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 灌肠法 女性导尿术 男性导尿术 女性膀胱冲洗 男性膀胱冲洗 造瘘引流术 臀部肌肉注射 腹腔解剖重要器官结构 整体护理：擦浴、穿换衣裤 | 6
6 | 臀部注射模型（软） | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.该模型设计简单明了，半边臀部区域内有注射部位分虚线标志、注射模块组成。 2.注射模块可以注射液体、方便取出、捏干液体，是学员实习的理想产品。 3.可模拟肛温测量 4.臀部注射快和肛门块可进行更换 | 20
7 | 手摇式分娩机制示教模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。 3.直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 4.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 | 1
8 | 四部触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 2.可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核。 3.可进行阴道检查与肛查以确定胎位。 | 5
9 | 医用胎心监测仪 | 深圳理邦、鱼跃、科曼 | 胎心率范围: 50bpm~240bpm 分辨率：1bpm 综合灵敏度：90dB 自动关机：1分钟（无信号无操作）、探头归位后 外形尺寸：168*31*167mm | 2
10 | 腹腔引流模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3.可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等。 4.模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 5.本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 6.可进行无菌操作流程练习。 7.从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 8.穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。 | 4
11 | 胸腔闭式引流术电子标准化病人 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构。 2.正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 3.可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 4.右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 5.左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 6.左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出。 7.可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压。 8.胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。 9.进口PVC塑胶材料高温注压而成。 10.气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换。 | 2
12 | 心电图机 | 三锐、鱼跃、立康 | 滤波器 交流滤波器：50Hz/60Hz 风电滤波器：25Hz/45Hz 漂移滤波器：0.5Hz（自适应） 采样方式：12导联同步采集同时显示12导 输入回路：浮地输入抗除颤效应 极模抑制比：≥12dB(加交流滤波器） 频率响应：0.05-160Hz（-3dB） 走纸速度：25、500mm/c(±3) 液晶显示：3.5寸 打印模块：单道 电池容量：2200mAh 机器重量：1.8kg | 10
13 | 皮试注射练习模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.手臂共提供8个部位进行皮试练习。 2.有皮试阳性进行对比，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 3.如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 4.每个位置可以进行几百次注射练习。 | 30
14 | 仿真皮肤抽血模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.可穿戴式模型在设计上轻便、精巧、易携带。 2.皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 3.触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。 4.可进行注射、输血（液）、抽血等穿刺功能。 5.皮肤与血管可自由方便更换。 6.整箱装配有前臂静脉穿刺外套1个。 | 30
15 | 女性骨盆测量模型（带径线标示） | 上海弘联、北医模、医博士 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺。 2.可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面。 3.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成。 | 2
16 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由骨盆矢状切面和盆腔器官矢状切面等4个部件组成，并显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器以及血管神经等结构，共有71个部位指示标志。 尺寸：自然大，高20cm，宽27cm，深18cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 3
17 | 子宫解剖模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由膀胱、子宫阴道矢切面两个部件组成，并显示膀胱、子宫、阴道、输卵管和卵巢等等结构，共有15个部位指示标志。 尺寸：自然大，高8cm，宽11cm，深8.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2
18 | 男性盆腔正中矢状切面模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由男性盆腔正中矢状切面、阴茎矢状切面和盆腔剖面等4个部件组成，并显示男性内、外生殖器官、男性尿道以及男性盆腔器官等结构，共有31个部位指示标志。 尺寸：自然大，高27cm，宽10cm，深25cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 3
19 | 下丘脑与垂体激素对靶器官作用电动模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 演示丘脑垂体的激素对应靶细胞分泌的功能作用。 材质：进口PVC材料、进口油漆 尺寸：490×230×910mm | 1
20 | 月经周期模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 显示下丘脑、垂体、卵巢和子宫内膜，显示卵巢与子宫内膜的同期性变化。 材质：进口PVC材料、进口油漆 | 1
21 | 脊髓反射与损伤表现电动模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 演示牵张反射、膀胱排尿反射、屈曲反射和脊髓全、半损伤反应 | 1
22 | 口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 显示头面部内侧面口、鼻、咽、喉内部结构以及脑血管和脑神经等结构，共有51个部位指示标志。 尺寸：自然大，高21cm，宽3.5cm，厚13.5cm 材质：进口PVC、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2
23 | 脑动脉模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干和脑血管等9个部件组成，并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有127个部位指示标志。 尺寸：自然大，高14cm，宽13cm，深16cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 3
24 | 头颈部血管神经附脑模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由头颈部正中矢状切面（左侧半可向上移动）、颅顶、脑正中矢状切面、眼、左侧半胸锁乳突肌、三角肌、胸大肌、斜方肌、下颌骨、锁骨等19个部件组成，并显示头顶部正中矢状切面、颅顶、颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有190个部位指示标志。 尺寸：自然大，高34cm，宽37cm，厚20.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 3
25 | 脑解剖模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等15个部件组成，并显示大脑半球、内囊、脑室系统、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部位，以及脑神经等结构，共有58个部位指示标志。 尺寸：自然大，高23cm，宽15cm，厚18cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 3
26 | 头部附脑和动脉模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由颅底、脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干等9个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有129个部位指示标志。 尺寸：自然大，高19cm，宽17cm，深20cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2
27 | 胸椎附脊髓和脊神经放大模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 显示胸椎与脊髓的局部形态和脊神经组成以及硬脊膜等结构，共有22个部位指示标志。 尺寸：放大，高9cm，宽18.5cm，深18.5cm 材质：进口PVC、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
28 | 中枢神经传导电动模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 演示视神经、视交叉、动眼神经损伤的传导及正常瞳孔对光反射。 尺寸：490×230×910mm | 1
29 | 自主神经分布模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 演示自主神经低级中枢，交感、副交感神经三种去向。 尺寸：600×240×850mm | 1
30 | 男性生殖器官结构模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由男性生殖器官、膀胱矢状切面和阴茎横切面等5个部件组成，并显示内、外生殖器、膀胱、男性尿道以及男性会阴等结构，共有72个部位指示标志。 尺寸：自然大，高12.5cm，宽18cm，厚16.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
31 | 女性骨盆附盆底肌和神经模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 显示骨盆、骨盆的韧带、盆底肌、神经和会阴等结构，共有50个部位指示标志。 尺寸：自然大，高21cm，宽30cm，厚22cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
32 | 女性生殖器官结构模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由女性生殖器官正中矢状切面、盆部器官和女性会阴等4个部件组成，并显示女性内、外生殖器官、盆腔脏器以及女性会阴等结构，共有40个部位指示标志。 尺寸：自然大，高12cm，宽14cm，深15cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
33 | 妊娠胚胎发育过程模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指示标志。 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
34 | 胎盘脐带模型 | 上海弘联、北医模、医博士 | 由足月胎儿、胸腹部内脏器官、胎盘、脐带等13个部件组成。显示胎儿整体结构，共有50个部位指示标志。 尺寸：高43.5cm，宽16.5cm，厚10.5cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1
合计